## Slide 1: Straumann® PURE Ceramic Implantat Wissenschaft

## Slide 2: Das Implantat Material – Eigenschaften angepasst an klinische Anforderungen.
Implantate bestehen aus hochleistungsfähigem Zirkonoxid (Y-TZP)
Y-TZP steht für Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid
Y-TZP-Keramik ist hochmoderne Keramik
Material hat hohe mechanische Festigkeit und ist metallfrei
Dieses Material wird seit langem umfangreich und mit erfolgreichen Ergebnissen in der Orthopädie verwendet
Jedes einzelne Implantat ist mechanisch getestet
Garantiert hohe Festigkeit für jedes Implantat
Höchstes Qualitätsniveau
Material ist elfenbeinfarben
Implantatfarbe kommt natürlichem Zahn nahe
Unterstützt ästhetisches Ergebnis

## Slide 3: Das Implantat Material – Jedes einzelne Implantat ist eignungsgeprüft.
Aufbau entsprechend Norm ISO 14 801
360° Belastung
Testaufbau entspricht der Norm ISO 14 801
  Simulation einer Knochenrezession von 3 mm
  Kraft wirkt in einem Abstand von 11 mm von der Einbettungsebene
Hohe statische Belastung wird auf das Implantat appliziert
Implantat dreht sich um 360°
Implantat muss Test ohne jede Beschädigung überstehen!
Eignungstest überprüft das Implantat über 360°
Jedes einzelne Implantat wird vor der Auslieferung getestet

## Slide 4: Wissenschaftliche Nachweise Aufbau von mechanischen Tests entspricht der Norm ISO 14 801.
F Auf das Implantat in einem Winkel von 30° einwirkende Kraft
Block, der die Kraft auf das System überträgt
Implantat-/Sekundärteil-System
Block, in dem das Implantat fixiert ist
Simulation einer Knochenrezession von 3 mm
Kraft wirkt in einem Abstand von 11 mm von der Einbettungsebene
Quelle: Norm ISO 14 801
3
1
2

## Slide 5: Wissenschaftliche Nachweise Ermüdungstests Straumann PURE Ceramic Implantat vs. Ti SP.
Daten in Akten @ Straumann
Umfang | Vergleich der Ermüdungsfestigkeit eines Titan- und Keramikimplantats | 
Test | Straumann PURE Ceramic Implantat Ø 4,1 mm | 
Kontrolle | Straumann Titan Grad 4 Ø 4,1 mm | 
Tests | Ermüdungstest  Einwirkung dynamischer Belastung (F) | 

## Slide 6: Wissenschaftliche Nachweise Ermüdungstests Straumann PURE Ceramic Implantat vs. Ti SP.
Chart: 
| Straumann PURE Ceramic Implant | Straumann Standard Plus / Meso abutment
 | 400 | 340
Daten in Akten @ Straumann
Testaufbau entsprechend Norm ISO 14 801
Auswertung | Straumann PURE Ceramic Implantate zeigen höhere Ermüdungsfestigkeit als zweiteilige Titanimplantate | 
Ermüdungsresistenz |  | 
+18 %
Ermüdungsfestigkeit [N]

## Slide 7: Wissenschaftliche Nachweise Mechanische Tests: Straumann PURE Ceramic Implantat vs. Z-System.
Daten in Akten @ Straumann
Umfang | Vergleich der Einwirkung von statischer Belastung auf zwei verschiedene Keramikimplantate | 
Test | Straumann PURE Ceramic Implantat Ø 4,1 mm | 
Kontrolle | Z System Z-Look EVO Rapide Keramik Ø 4,0 mm | 
Tests | End-Bruchfestigkeit Quasi-statische Belastungseinwirkung Testmedium: Luft Ermüdungstests Einwirkung dynamischer Belastung (2 Hz) Testmedium: Kochsalzlösung | 

## Slide 8: Wissenschaftliche Nachweise Mechanische Tests: Straumann PURE Ceramic Implantat vs. Z-System.
Daten in Akten @ Straumann
Testaufbau entsprechend Norm ISO 14 801
Auswertung | Straumann PURE Ceramic Implantate zeigen höhere Belastungsresistenz als das Mitbewerber-Keramikimplantat | 
Statische Resistenz |  | Ermüdungsresistenz
Chart: Festigkeitswert [N]
| Straumann CIM 4.1mm | Z-Look3 Evo Rapide 4.0mm
Quasi-static | 730 | 488.7
+49 %
Straumann® PURE
Ceramic Implantat
Ø 4,1 mm
Z-Systems
Z-Look Evo Rapide
Ø 4,0 mm
Chart: Festigkeitswert [N]
| Straumann CIM 4.1mm | Z-Look3 Evo Rapide 4.0mm
Fatique | 400 | 360
+11 %
Straumann® PURE
Ceramic Implantat
Ø 4,1 mm
Z-Systems
Z-Look Evo Rapide
Ø 4,0 mm

## Slide 9: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 1 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘Osseointegration of zirconia and titanium dental implants: a histological and histomorphometrical study in the maxilla of pigs’ Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 1247–1253
Gahlert M. et al. ‘A Comparison Study of the Osseointegration of Zirconia and Titanium Dental Implants. A Biomechanical Evaluation in the Maxilla of Pigs ‘Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Dec;12(4):297-305
Umfang | Untersuchung der Osseointegration von mikrostrukturierten Zirkonoxidimplantaten im Vergleich zu sandgestrahlten und säuregeätzten (SLA) Titanimplantaten | 
Test | Straumann PURE Ceramic Implantat ZLA-ähnliche Oberfläche (gleiches Ätzverfahren) Tapered Effect Gewindegänge Ø 4,1 mm | 
Kontrolle | Straumann Titan Grade 4 SLA®-Oberfläche Tapered Effect Gewindegänge Ø 4,1 mm | 
Prüfärzte | Dr. H. Kniha & Dr. M. Gahlert Dr. S. Röhling & Ing. S. Eichhorn Prof. S. Milz & Ing. C. Sprecher | (Privatpraxis in München) (TU München) (AO-Stiftung in Davos)

## Slide 10: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 1 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘Osseointegration of zirconia and titanium dental implants: a histological and histomorphometrical study in the maxilla of pigs’ Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 1247–1253
Gahlert M. et al. ‘A Comparison Study of the Osseointegration of Zirconia and Titanium Dental Implants. A Biomechanical Evaluation in the Maxilla of Pigs ‘Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Dec;12(4):297-305
Aufbau | 16 ausgewachsene Zwergschweine 3 Zeitpunkte (4, 8, 12 Wochen) 5, 6, 5 Tiere pro Zeitpunkt 6 Implantate pro Oberkiefer | 
Proben | 3 Testimplantate pro Tier 3 Kontrollimplantate pro Tier | 
Evaluierung | 64 Implantate für Ausdrehmoment 32 Implantate für Histologien | 
Parameter | Ausdrehmoment (RTQ) Knochen-Implantat-Kontakt (BIC) Periimplantäre Knochendichte | 
ZrO2

## Slide 11: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 1 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘Osseointegration of zirconia and titanium dental implants: a histological and histomorphometrical study in the maxilla of pigs’ Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 1247–1253
Histologische Beurteilung Mittelwerte und Standardabweichung Knochen-Implantat-Kontakt (BIC) | 
Erster Gewindegang bis letzter Implantat-Gewindegang | Erster BIC bis letzter Implantat-Gewindegang
Es konnte zu keinem Zeitpunkt ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Materialien beobachtet werden | 
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 23.5 | 53.3 | 58.5
Zirconia | 27.1 | 51.9 | 51.1
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 44.2 | 83.3 | 64.7
Zirconia | 33.6 | 55.9 | 64.2

## Slide 12: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 1 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘Osseointegration of zirconia and titanium dental implants: a histological and histomorphometrical study in the maxilla of pigs’ Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 1247–1253
Histologische Beurteilung Mittelwerte und Standardabweichung periimplantäre Knochendichte | 
Erster Gewindegang bis letzter Implantat-Gewindegang | Erster BIC bis letzter Implantat-Gewindegang
Es konnte zu keinem Zeitpunkt ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Materialien beobachtet werden | 
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 29 | 44.1 | 51.6
Zirconia | 42.3 | 52.6 | 54.6
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 55.1 | 70.4 | 54.4
Zirconia | 51.1 | 53.7 | 64.2

## Slide 13: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 1 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘A Comparison Study of the Osseointegration of Zirconia and Titanium Dental Implants. A Biomechanical Evaluation in the Maxilla of Pigs ‘Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Dec;12(4):297-305
Ausdrehmomentwerte Mittelwerte und Standardabweichung Ausdrehmoment | 
 | Es konnte zu keinem Zeitpunkt ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Materialien beobachtet werden Beide Gruppen waren innerhalb von 8 Wochen osseointegriert
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 42.1 | 75 | 73.1
Zirconia | 42.4 | 69.6 | 69.3

## Slide 14: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 1 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al ‘Osseointegration of zirconia and titanium dental implants: a histological and histomorphometrical study in the maxilla of pigs’ Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 1247–1253
Gahlert M. et al. ‘A Comparison Study of the Osseointegration of Zirconia and Titanium Dental Implants. A Biomechanical Evaluation in the Maxilla of Pigs ‘Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Dec;12(4):297-305
Schlussfolgerungen
Die Resultate zeigen, dass die Zirkonoxidimplantate mindestens die gleiche Fähigkeit zur Osseointegration wie die Titanimplantate haben.
Zu keinem Zeitpunkt gab es einen statistisch signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe.
Implantate aus beiden Gruppen zeigten histologisch eine sehr gute knöcherne Integration.

## Slide 15: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 2 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘In vivo performance of zirconia and titanium implants: a histomorphometric study in mini pig maxillae.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012;281–286
Bormann KH et al. ‘Biomechanical evaluation of a microstructured zirconia implant by a removal torque comparison with a standard Ti-SLA implant.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012, 1210–1216
Umfang | Vergleich der Osseointegrationsparameter der neuartigen mikrostrukturierten Zirkonoxidimplantate mit identischen Titan-SLA®-Implantaten | 
Test | Straumann PURE Ceramic Implantat ZLA-ähnliche Oberfläche (gleiches Ätzverfahren) Tapered Effect Gewindegänge Ø 4,1 mm | 
Kontrolle | Straumann Titan Grad 4 SLA®-Oberfläche Tapered Effect Gewindegänge Ø 4,1 mm | 
Prüfärzte | Dr. H. Kniha & Dr. M. Gahlert Dr. S. Röhling & Ing. S. Eichhorn Prof. S. Milz & Ing. C. Sprecher Prof. N.C. Gellrich & Dr. K.H. Bormann | (Privatpraxis in München) (TU München) (AO-Stiftung in Davos) (Medizinische Hochschule Hannover)

## Slide 16: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 2 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘In vivo performance of zirconia and titanium implants: a histomorphometric study in mini pig maxillae.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012;281–286
Bormann KH et al. ‘Biomechanical evaluation of a microstructured zirconia implant by a removal torque comparison with a standard Ti-SLA implant.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012, 1210–1216
Aufbau | 17 ausgewachsene Zwergschweine 6, 6, 5 Tiere nach 4, 8, 12 Wochen | 
Proben | 4 Testimplantate pro Tier 4 Kontrollimplantate pro Tier | 
Evaluierung | 102 Implantate für Ausdrehmoment 34 Implantate für Histologien | 
Parameter | Ausdrehmoment (RTQ) Knochen-Implantat-Kontakt (BIC) Periimplantäre Knochendichte | 
ZrO2
RTQ
Histologien

## Slide 17: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 2 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘In vivo performance of zirconia and titanium implants: a histomorphometric study in mini pig maxillae.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012;281–286
Histologische Beurteilung Grafik zeigt Mittelwerte und Standardabweichung von BIC und periimplantärer Knochendichte | 
BIC | Periimplantäre Knochendichte
Es konnte zu keinem Zeitpunkt zwischen 4 und 12 Wochen ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Materialien beobachtet werden | 
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 61.1 | 63.6 | 68.2
Zirconia | 60.4 | 65.4 | 63.3
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 64.7 | 79.2 | 83.7
Zirconia | 70 | 67.1 | 68.3

## Slide 18: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 2 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Bormann KH et al. ‘Biomechanical evaluation of a microstructured zirconia implant by a removal torque comparison with a standard Ti-SLA implant.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012, 1210–1216
Ausdrehmomentwerte (RTQ) Mittelwerte und Standardabweichung Ausdrehmoment | 
 | Es konnte zu keinem Zeitpunkt zwischen 4 und 12 Wochen ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Materialien beobachtet werden
Chart: Wochen
| 4 | 8 | 12
Titanium | 131.6 | 132.6 | 177.6
Zirconia | 109.9 | 97.4 | 139.6

## Slide 19: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 2 - ZrO2 Zahnimplantate vs. Standard-Ti-SLA-Implantate.
Gahlert M. et al. ‘In vivo performance of zirconia and titanium implants: a histomorphometric study in mini pig maxillae.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012;281–286
Bormann KH et al. ‘Biomechanical evaluation of a microstructured zirconia implant by a removal torque comparison with a standard Ti-SLA implant.’ Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012, 1210–1216
Schlussfolgerungen
Der Nicht-Unterlegenheitstest bestätigte, dass die Zirkonoxidimplantate den Titan-SLA-Implantaten nicht unterlegen waren.
Die RTQ- und histologischen Werte für die Zirkonoxidimplantate in dieser Studie sind höher als die in der Studie von Gahlert et al. 2009 berichteten (Gahlert M. et al. (2010) Clin Implant Dent Relat Res. Dec;12(4):297-305).
In dieser Studie zeigten die meisten Implantate aus beiden Gruppen eine hervorragende knöcherne Integration, und dies wird durch den hohen Wert der periimplantären Knochendichte widergespiegelt.

## Slide 20: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 3 – Weichgewebereaktion ZrO2 vs. Ti-SLActive®-Implantate.
Daten in Akten @ Straumann
Umfang | Histologische Untersuchung von Knochen und Weichgewebe um ein Straumann PURE Ceramic Implantat im Vergleich zu einem Ti-SLActive®-Implantat auf Weichgewebeniveau | 
Test | Straumann PURE Ceramic Implantat ZLA (Makro-/Mikrostruktur) S Ø 3,3 mm Spezielles Studienimplantatdesign | 
Kontrolle | Straumann Titan Grad 4 SLA®-Oberfläche S Ø 3,3 mm Spezielles Studienimplantatdesign | 
PI | Prof. J. Blanco Carrion | Universität Madrid
Cp Ti
SLActive
ZrO2

## Slide 21: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 3 – Weichgewebereaktion ZrO2 vs. Ti-SLActive®-Implantate.
Daten in Akten @ Straumann
Aufbau | 6 Göttinger Zwergschweine 8 Wochen nach der Operation | 
Proben | Insgesamt 9 Testimplantate Insgesamt 9 Kontrollimplantate | 
Parameter | Gingivahöhe (GH) Sulcustiefe (SD) Biologische Breite (BW) Saumepithel (JE) Bindegewebekontakt (CTC) Erster Knochen-Implantat-Kontakt (fBIC) | 
ZrO2

## Slide 22: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 3 – Weichgewebereaktion ZrO2 vs. Ti-SLActive®-Implantate.
Daten in Akten @ Straumann
Histologische Beurteilung – erste verfügbare Daten Grafik zeigt Mittelwerte von Sulcustiefe und biologischer Breite für Zirkonoxid- und Titanimplantate
Das Keramikimplantat: Zeigte eine geringere parodontale Taschentiefe (SD) Hatte eine größere biologische Breite (attached Gingiva)
Chart: 
| Sulcus depth (pocket depth) | Biological width (attached ginigva)
Ti SLActive | 1.4 | 2.3
Ceramic | 0.8 | 2.8

## Slide 23: Wissenschaftliche Nachweise Präklinisch 3 – Weichgewebereaktion ZrO2 vs. Ti-SLActive®-Implantate.
Daten in Akten @ Straumann
Schlussfolgerungen
Daten sind noch in der Evaluierungsphase, doch erste Resultate zeigen für die meisten Parameter keine signifikanten Unterschiede
Vorläufige Daten zeigen eine bessere Weichgewebereaktion (geringere Sulcustiefe, größere biologische Breite) des Keramikimplantats im Vergleich zum Titanimplantat
Frühere Studien haben eine ähnliche Osseointegration von Keramik- und Titanimplantaten gezeigt. Das Keramikimplantat könnte im Hinblick auf die Weichgewebereaktion eine interessante Alternative sein.

## Slide 24: Wissenschaftliche Nachweise Klinisch 1 – Prospektive klinische Studie bei Einzelzahnlücken.
Umfang: Evaluierung der Performance der Straumann® Ceramic Monotype Implantate in Einzelzahnlücken im Ober- und Unterkiefer
Getestetes Produkt: Straumann PURE Ceramic Implantat Monotype-Design / ZLA®-Oberfläche / Ø 4,1 mm enossaler Durchmesser
Zentren: Hannover (Dr. K.-H. Bormann)
München (Dr. H. Kniha / Dr. M. Gahlert)
Stuttgart (Prof. Dr. Dr. D. Weingart)
Quelle: Gahlert M. et al. ‘Prospective Open Label Single Arm Study to Evaluate the Performance of Straumann® Ceramic Implants Monotype (CIM) in Single Tooth Gaps in the Maxilla and Mandible’ Poster 252 beim 22. Jahreskongress der European Association of Osseointegration, 17.-19. Okt. 2013, Dublin Irland

## Slide 25: Wissenschaftliche Nachweise Klinisch 1 – Prospektive klinische Studie bei Einzelzahnlücken.
Behandlungsprotokoll:
Quelle: Gahlert M. et al. ‘Prospective Open Label Single Arm Study to Evaluate the Performance of Straumann® Ceramic Implants Monotype (CIM) in Single Tooth Gaps in the Maxilla and Mandible’ Poster 252 beim 22. Jahreskongress der European Association of Osseointegration, 17.-19. Okt. 2013, Dublin Irland
Screening
Transmukosale Implantatinsertion
Provisorische Krone
Definitive Versorgung
Nachkontrolle I (1 J)
T0
T0 + 13 W (± 1 W)
T0 + 26 W (± 2 W)
T0 + 12 M (± 1 M)
T0 – 14 T

## Slide 26: Wissenschaftliche Nachweise Klinisch 1 – Prospektive klinische Studie bei Einzelzahnlücken.
Implantaterfolg und -überleben (bei 1-Jahres-Nachkontrolle) vs. Metaanalyse
Quelle: Gahlert M. et al. ‘Prospective Open Label Single Arm Study to Evaluate the Performance of Straumann® Ceramic Implants Monotype (CIM) in Single Tooth Gaps in the Maxilla and Mandible’ Poster 252 beim 22. Jahreskongress der European Association of Osseointegration, 17.-19. Okt. 2013, Dublin Irland
1) Hartog L et al. ‘Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematic review to survival, bone level, soft tissue, aesthetic and patient satisfaction’ J Clin Periodontol 2008; 35; 1073 - 108
Resultate der klinischen Studie bei 1-Jahres-Nachkontrolle |  |  | Metaanalyse1
Überlebensrate | Erfolgsrate |  | Erfolgsraten von Einzelzahnimplantaten laut Metaanalyse von Hartog et al.1

## Slide 27: Wissenschaftliche Nachweise Klinisch 1 – Prospektive klinische Studie bei Einzelzahnlücken.
Klinisches Beispiel eines Patienten mit einem restaurierten PURE Ceramic Implantat
Quelle: Gahlert M. et al. ‘Prospective Open Label Single Arm Study to Evaluate the Performance of Straumann® Ceramic Implants Monotype (CIM) in Single Tooth Gaps in the Maxilla and Mandible’ Poster 252 beim 22. Jahreskongress der European Association of Osseointegration, 17.-19. Okt. 2013, Dublin Irland
1) Hartog L et al. ‘Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematice review to survival, bone level, soft tissue, aesthetic and patient satisfaction’ J Clin Periodontol 2008; 35; 1073 - 108
Situation nach Implantatbelastung nach 1 Jahr
Situation nach Implantat-insertion | Situation nach 6 Monaten | Situation nach 1 Jahr

## Slide 28: Wissenschaftliche Nachweise Klinisch 1 – Prospektive klinische Studie bei Einzelzahnlücken.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
In der hier vorgestellten Studie ging nur 1 Implantat verloren; das ergab eine Implantat-Erfolgs und -Überlebensrate von 97,6 %. In einer systematischen Übersichtsarbeit1 wurde als Überlebensrate von Einzelzahn-Titanimplantaten 95,5 % berechnet.
Beim Straumann® PURE Ceramic Implantat mit verbesserten Materialeigenschaften und Implantatdesignmerkmalen wurden keine Frakturen beobachtet.
Bei diesem neuen Straumann® PURE Ceramic Implantat zeigten sich stabile marginale Knochenhöhen.
Quelle: Gahlert M. et al. ‘Prospective Open Label Single Arm Study to Evaluate the Performance of Straumann® Ceramic Implants Monotype (CIM) in Single Tooth Gaps in the Maxilla and Mandible’ Poster 252 beim 22. Jahreskongress der European Association of Osseointegration, 17.-19. Okt. 2013, Dublin Irland
Hartog L et al. ‘Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematice review to survival, bone level, soft tissue, aesthetic and patient satisfaction’ J Clin Periodontol 2008; 35; 1073 - 108
Gahlert M. et al. ‘Dental zirconia implants up to three years in function: a retrospective clinical study and evaluation of prosthetic restorations and failures.’ Int J Oral Maxillofac Implants 2013 May-Jun;28(3):896-904
Kohal RJ, et al. ‘One-piece zirconia oral implants: one-year results from a prospective case series. 2. Three-unit xed dental prosthesis (FDP) reconstruction.’ J Clin Periodontol. 2013 May;40(5):553-62)